# PROJEKAT: MyLab 4.0

Projektni zadatak: Izrada softvera za ELISA citace u kombinaciji sa kitovima VMRD Inc.

Vremenski okvir projekta:

- izrada plana – polovina februara

- izrada prve verzije – polovina marta 2000

- izrada finalne verzije – pocetak aprila 2000

- testiranje – do maja 2000

- finalni paket – 05/01/00

Ucesnici projekta – VMRD, Inc. kao narucilac software-a i dipl.mat. Rade Josovic kao izvodjac projekta

Projektovani budzet – 2,000.00 USD

Osnovni parametri software-a:

Zadatak ovog softvera je da pruzi podrsku dijagnostickim set kitovima koji se koriste u veterinarskim laboratorijama, a proizvod su firme VMRD, Inc. Softver treba da omoguci i olaksa upotrebu uredjaja ELISA citac razlicitih firmi od kojih u prvoj verziji definisemo sledece: svi proizvodi firme Labsystems OY (Finska), svi proizvodi firme Molecular Devices (USA), svi proizvodi firme Awareness (USA), svi proizvodi firme BIO-TEK (USA), svi proizvodi firme Tecan (USA) kao i proizvodi firme Anthos (Austria). Softver predstavlja vezu izmedju citaca i test kitova koje proizvodi firma VMRD, Inc.

// Gde se vrsi odabir citaca koji je prikljucen na kompjuter. Trebala bi da se stavi mogucnos u neki Options menu, gde bi moglo to da se podesi recimo prvi put i da se ne dira dok se ne promeni uredjaj.

# Odabir i podesavanje citaca se vrsi u meniju [Options]. Ali korisnik moze i peske da podesi ove parametre editujuci fajl reader.cfg, kao kod DOS verzije programa. Da bi se citac podesio potrebno je dati mu sledece parametre: komunikacijske: 8 N 1 9600 najcesce, ali ima i 7 E 2 2400 veza. Takodje programu se moraju dati filteri i njihove pozicije. Cfg fajl bi mogao da glasi:

READER 2

COMPORT 2

WORDLENGTH 8

STOPBITS 1

PARITY none

BAUDRATE 9600

FILTERS 405 414 450 492 540 620 690

OVDE SE JOS MOGU DODATI SPECIJALNE FUNKCIJE POJEDINIH READERA KAO MESANJE PLOCE...

Sledeci prirodni put rada u laboratoriji softver se koristi u poslednjoj fazi rada sa set kitovima a to je citanje mikrotitracionih ploca na citacu i preracunavanje rezultata na osnovu parametara testa.

Nasi korisnici su laboratorije. Mi za njih pravimo dijagnosticke kitove koji sluze za dijagnostiku odredjenih zaraznih bolesti kao sto su leukoza, bruceloza, anaplazmoza … Korisnici dobijaju na pregled uzorke koji mogu biti serum, mleko, i jos neke telesne tecnosti. Svi ti uzorci poticu od zivotinja koje dolaze sa odredjenih farmi ili domacinstava (u daljem tekstu – grupa). Pojedinacne zivotinje imaju svoje oznake i te oznake su njihova licna identifikacija (u daljem tekstu uzorak). Kada farma posalje uzorke onda dolazi i po nekoliko hiljada uzoraka. Ti uzorci su obelezeni, odnosno svaki uzorak nosi ime zivotinje od koje potice.

Kad uzorci pristignu u laboratoriju bolje ustanove ih odmah uvedu u baze podataka (u americi svaka laboratorija to radi). Medjutim mnoge laboratorije uvode samo one uzorke koji su pozitivni u ispitivanjima.

Uzorci se podvrgavaju odredjenim ispitivanjima. Jedna grupa testova koji se koristi je ELISA - oni koji mi proizvodimo. U ELISA testu uzorak se razredjuje sa tecnoscu koju mi pakujemo u kitu i kao takav se ubacuje u bazencice mikrotitracione ploce. Mikrotitraciona ploca je plasticna ploca sa udubljenjima koja imitiraju epruvetice. Na jednoj ploci nalazi se 96 udubljenja (bazena) 12 kolona u 8 redova.

Kad laborant zavrsi testiranje uzorka, u bazenu mikrotitracione ploce razvija se boja koja ukazuje da li je uzorak pozitivan ili ne. Intenzitet boje meri se uredjajem koji se zove ELISA citac. Intenzitet boje takodje treba da se prevede u citljivu vrednost koja bi u stvari bila "pozitivan" ili "negativan". Kontrolu uredjaja i pretvaranje intenziteta svetla u realnu vrednost radi softver MyLab.

Program prvo treba da uspostavi komunikaciju sa uredjajem. Kada to obavi program daje komandu uredjaju da cita mikrotitracionu plocu. Uredjaj to odradi i posalje programu niz brojeva koje predstavljaju vrednosti svakog od 96 bazencica ponaosob. Kada se to zavrsi program tih 96 vrednosti pretvara na osnovu jednacine koja je razlicita za svaki kit u realne vrednosti koje prikazuje i stampa. Program moze i da uradi statisticku obradu

// Da se dostave jednacine za izracunavanje, za svaki kit posebno

Vidi na kraju teksta.

podataka tako da se znaju srednje vrednosti, standardne devijacije i ostali parametri grupe ukoliko su potrebni.

Komande programa i struktura

Program treba da ima sledece funkcije:

- Da odabere test koji se radi

// Ako je spisak konacan broj testova, onda dodaj ovde taj spisak sa tacnim redosledom koji ce biti u programu.

  - Anaplasma Antibody Test Kit, cELISA

  - Bluetongue Antibody Test Kit, cELISA

  - Bovine Leukemia Virus Antibody Test Kit

  - CAEV/MVV Antibody Test Kit, cELISA

  - Neospora caninum Antibody Test Kit, cELISA

  - Staphylococcus aureus Antibody Test Kit

- Da postavi uzorke na mikrotitracionu plocu i da ih svrsta u grupe

// Tamo kod programa Mylab imas razne tipove vrednosti koje mogu da se unesu u svako polje. Recimo o (range), n (neg control), .... Napisi mi koje sve tipove vrednosti tacno ( opisi svaku od njih) mogu da su ubace u svako polje. I za svaki tip vrednosti, koje on vrednosti moze da ima. Recimo o (range) moze da ima vrednosti od 0-100.

# Korisnik u polja tabele moze da unese sledece vrednosti:

a) GRUPU:

Vrednosti koje moze da ima su sledece:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Nc, vNc, Pc, vPc, BL

b)  ID

ovde se unose proizvoljne vrednosti – alfanumericke duzine najvise 200 karaktera

- da sacuva izgled mikrotitracione ploce kao Template

// Da li treba da cuva u bazi ili samo privremeno dok ne zavrsi ocitavanje sa uredjaja.

//Recimo moze da ima 1000 takvih ploca, pa je dobro da unese jednu, snimi je i posle samo poziva ili ????

Da ideja je da korisnik moze da snimi plocu kao template. Mislim da je ideja da se ovo cuva u bazi odlicna. Inace svaki test ima neki osnovni izgled ploce koji se poziva kao default. Ovde treba imati u vidu samo da korisnik ne bi trebalo da ima sacuvanu svaku plocu koju edituje, vec samo one koje zeli da sacuva kao template.

- da procita mikrotitracionu plocu

// Gde da procitam, malo vise o samom uredjaju ELISA i formatu vrednosti koje on salje kompjuteru. Takodje da procitam koju komandu treba da mu posaljem za WAIT, READ, ....

Poslacu ti faksom uputstvo za uredjaj koji mi imamo u laboratoriji. A onda cemo kontaktirati kompanije koje proizvode uredjaje.

- da primi rezultate citanja od citaca i da rezultate snimi u bazu podataka

- da da prostu statistiku grupa

//Opisi formule za izracunavanje statistike. Kako to vec ide za svaki test posebno ini ne , ja sad neznam, ili je statistika uvek ista nezavisno od odabira testa.

Statistika je ista za sve testove i u sustini je to statistika populacije. Grupe koje mi unosimo na plocu su serije vrednosti koje se mogu porediti. Izracunava se srednja vrednost, standardna devijacija. Mozda ubacimo jos nesto, ali to je cista statistika koja ima u Excellu.

- da stampa i sacuva izvestaje koji se odnose na pojedine slucajeve.

// Objasni malo blize funkciju SAVE. Tamo u ovom starom programu je bio neki izbor  sta hoces da snimis  i kako. Da li je to i sada slucaj?

// U posebnom Word dokumentu (ili u ovom jos bolje na posebnoj strani, negde na kraju) skicirati izgled izvestaja.

Izgled ekrana:

// Ja imam jedno drugacije vidjenje izgleda ekrana programa, i rasporeda/odabira vizualnih komponenata. Kada budem imao potpuniju sliku o programu, predlozicu ti 2-3 izgleda ekrana pa ces ti izabrati.

Postupak koriscenja programa:

Korisnik kada otvori program prvo izabira test koji ce raditi

Izborom testa u velikom belom praznom polju se pojavljuje tabela sa 13 x 9 polja i

osnovnim izgledom ploce. Korisnik onda edituje pozicije kontrolnih i ostalih uzoraka na ploci. // Mislio si sigurno 12 x 8 polja

Tabela ima 12 x 8 ali ustvari izgleda ovako:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

// Mislis edituje FLEXGRID. DA EDITUJE TABELU.

Korisnik izabira da li zeli da template sacuva ili ne

Onda ide citanje ploce komandom Read (sve komande ovog programa nisu prikazane na gornjoj slici).

Posle toga pojavljuje se novi prozor gde korisnik vidi rezultate ovog citanja.

On te rezultate cita, stampa, cuva u bazi ili radi statistiku grupa na tom uzorku.

Ovde se postupak zavrsava. Svaki niz ovih postupaka mozemo zvati slucajem (case). U bazi podataka ce svako citanje koje korizsnik odabere da sacuva biti sacuvano pod case number.

IZRACUNAVANJA I VALIDACIJE TESTOVA

Bluetongue Antibody Test Kit, cELISA:

Interpreting the Results

Test sera are positive if they produce an optical density less than 50% of the mean of the Negative Controls.

Test sera that produce an optical density greater than or equal to 50% of the mean of the Negative Controls are negative.

Test Validation

The mean of the Negative Controls must produce an optical density greater than 0.300 and less than 1.200.

The mean of the Positive Controls must produce an optical density less than or equal to 50% (one-half) of the mean of the Negative Controls.

Bovine Leukemia Antibody Test Kit

Test Validation

The Reference Positive Control must produce a mean optical density of greater than or equal to 0.250 and less than 2.000 (i.e., 0.250 < O.D. < 2.00).  The Reference Negative Control must produce a mean optical density of less than 0.200 (i.e., O.D. < 0.200).

Interpreting the Results

Any sample producing an optical density greater than or equal to the mean of the Reference Positive Control is positive for BLV antibody.

Any sample producing an optical density less than the mean of the Reference Positive Control is negative for BLV antibody.

Staphylococcus aureus Antibody Test Kit

Test Validation

The Negative Control should read less than or equal to 0.1 O.D. and the Positive Control should read greater than or equal to 0.2 O.D.

Interpreting the Results

A sample which generates an O.D. value equal to or greater than the Positive Control is in the positive O.D. range. Note: Cows with samples in the positive O.D. range have a high probability for current infection with Staphylococcus aureus.

A well which has an O.D. value 15% less than the Positive Control is considered Negative.

A well which has an O.D. value within 15% of the Positive Control is a suspect. Suspect samples should be confirmed by retesting and, if these are confirmed as suspect, new samples should be obtained at a later date.